2023年常州市配装眼镜、老视成镜

产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的配装眼镜、老视成镜产品市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在生产企业抽样时，采用简单随机抽样方法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品(特殊情况除外)。在企业成品库抽样时，应优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。

在实体店抽样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量为1副，采用原样复检。

监督抽查所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买。抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。抽取的检验样品由承检机构带回，备用样品按要求封存在受检企业，抽样过程需拍照或录像留证，受检企业应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

3.检验依据

表1 配装眼镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光谱范围 | GB 13511.1 | GB10810.3 |
| 2 | 紫外光谱范围 | GB 13511.1 | GB10810.3 |
| 3 | 光透射比相对偏差 | GB 13511.1 | GB10810.3 |
| 4 | 球镜顶焦度偏差 | GB 13511.1 | GB10810.1 |
| 5 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1 | GB10810.1 |
| 6 | 柱镜轴位偏差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 7 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 8 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 9 | 光学中心水平距离单侧偏差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 10 | 装配质量 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 11 | 标志 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |

表2 老视成镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光谱范围 | GB 13511.1 | GB10810.3 |
| 2 | 紫外光谱范围 | GB 13511.1 | GB10810.3 |
| 3 | 光透射比相对偏差 | GB 13511.1 | GB10810.3 |
| 4 | 球镜顶焦度偏差 | GB 13511.1 | GB10810.1 |
| 5 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1 | GB10810.1 |
| 6 | 柱镜轴位偏差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 7 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 8 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1 /GB/T 13511.3 | GB 13511.1 |
| 9 | 光学中心水平距离单侧偏差 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 10 | 顶焦度互差 | GB 13511.1 | GB10810.1 |
| 11 | 装配质量 | GB 13511.1 | GB 13511.1 |
| 12 | 标志 | GB 13511.1 /GB/T 13511.3 | GB/T 13511.3 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》

GB/T 13511.3-2019《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和受检企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。